別記様式第1号(第11条第3項関係)

自主検査に係る検査表

部局等　　　　　　　　　　　　　　検査年月日　　　　令和　　年　　月　　日　　　検査委員

| 検査項目 | 留意事項 | 根拠規定 | 合否 (○×) | 備考 | 否の場合における講じた措置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I 記帳・記録 1 使用及び記録 (1) 行為及び記録内容 | ① 法定事項が記載されているか。 イ 使用に係る放射性同位元素の種類及び数量(放射性同位元素装備機器にあっては当該機器の名称) ロ 使用に係る放射線発生装置の種類 ハ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の年月日，時間，目的，方法及び場所 ニ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に従事する者の氏名 | 法律第25条第1項 府令第24条第1項第1号 |  |  |  |
|  | ② 承認内容(核種，使用数量，使用目的，使用方法等)の範囲が守られているか。 | 法律第9条第2項 |  |  |  |
|  | ③ 承認された使用場所以外で使用していないか。 | 法律第9条第2項 |  |  |  |
|  | ④ 指定された者以外の者が使用していないか。 |  |  |  |  |
|  | ⑤ 予防規程を遵守し，使用されているか。 | 府令第21条 |  |  |  |
|  | ⑥ 使用における汚染と被ばくの防止が適切か。 |  |  |  |  |
|  | ⑦ 変更の承認を受けなければならない状況の変化はないか。 |  |  |  |  |
| (2) 記録の保存 | ① 記録の保存の状態(毎年3月31日に閉鎖)は適切か。 | 法律第25条第4項 府令第24条第2項 |  |  |  |
|  | ② 記録の保存期間(閉鎖後5年間)は適切か。 | 府令第24条第3項 |  |  |  |
| 2 保管，運搬及び記録 (1) 行為及び記録内容 | ① 法定事項が記載されているか。 イ 保管に係る放射性同位元素の種類及び数量 ロ 放射性同位元素の保管の期間，方法及び場所 ハ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名 ニ 事業所の外における放射性同位元素等の運搬の年月日，運搬の方法並びに荷受人又は荷送人，運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称 | 法律第25条第1項第1号 府令第24条第1項第1号 |  |  |  |
|  | ② 未承認の核種を所持していないか。 | 法律第30条 |  |  |  |
|  | ③ 保管数量と貯蔵施設の現有数量が合致するか。 |  |  |  |  |
|  | ④ 保管個数と現有個数が合致するか。 |  |  |  |  |
|  | ⑤ 保管数量は貯蔵能力以内であるか。 | 法律第16条，法律第30条 府令第17条第1項第2号 |  |  |  |
| (2) 記録の保存 | ① 記録の保存の状態(毎年3月31日に閉鎖)は適切か。 | 法律第25条第4項 府令第24条第2項 |  |  |  |
|  | ② 記録の保存期間(閉鎖後5年間)は適切か。 | 府令第24条第3項 |  |  |  |
| 3 廃棄及び記録 (1) 行為及び記録内容 | ① 法定事項が記載されているか。 イ 廃棄に係る放射性同位元素等の種類及び数量(放射性同位元素装備機器にあっては当該機器の名称) ロ 放射性同位元素等の廃棄の年月日，方法及び場所 ハ 放射性同位元素等の廃棄に従事する者の氏名 | 法律第25条第1項第3号 府令第24条第1項第1号 |  |  |  |
|  | ② 予防規程に従って廃棄されているか。 | 府令第19条 |  |  |  |
| (2) 記録の保存 | ① 記録の保存の状態(毎年3月31日に閉鎖)は適切か。 | 法律第25条第4項 府令第24条第2項 |  |  |  |
|  | ② 記録の保存期間(閉鎖後5年間)は適切か。 | 府令第24条第3項 |  |  |  |
| 4 場所の測定及び記録 (1) 線量測定及び記録内容 | ① 法定箇所の放射線の量を測定しているか。 | 法律第20条第1項 府令第20条第1項 |  |  |  |
|  | ② 測定の時期，頻度は適正か。 |  |  |  |  |
|  | ③ 測定の方法は適正か。 |  |  |  |  |
|  | ④ 測定の場所は適当か。 |  |  |  |  |
|  | ⑤ 測定結果の解析は適正か。 |  |  |  |  |
|  | ⑥ 測定者は適当か。 |  |  |  |  |
|  | ⑦ 測定機器は定期的に校正を行っているか。 |  |  |  |  |
|  | ⑧ 測定機器の作動は正常か。 |  |  |  |  |
|  | ⑨ 結果は記載されているか。 |  |  |  |  |
| (2) 汚染状況及び記録内容 | ① 法定箇所の汚染のチェックを実施しているか。 |  |  |  |  |
|  | ② 時期，頻度は適正か。 |  |  |  |  |
|  | ③ 測定の方法は適正か。 |  |  |  |  |
|  | ④ 測定場所は適当か。 |  |  |  |  |
|  | ⑤ 測定結果の解析は適正か。 |  |  |  |  |
|  | ⑥ 測定者は適当か。 |  |  |  |  |
|  | ⑦ 結果は記載されているか。 |  |  |  |  |
|  | ⑧ 汚染が発見されたときの措置は適正か。 |  |  |  |  |
|  | ⑨ 汚染除去作業終了後の確認は適正か。 |  |  |  |  |
| (3) 記録の保存 | ① 記録の保存の状態は適切か。 | 法律第20条第3項 府令第20条第4項 |  |  |  |
|  | ② 記録の保存期間は適切か。 |  |  |  |  |
| 5 被ばく測定及び記録 (1) 測定対象者 | 被ばく測定対象者全員を測定しているか。 | 法律第20条第2項 |  |  |  |
| (2) 測定方法 | 放射線測定器，測定部位は適切か。 | 府令第20条第2項 |  |  |  |
| (3) 測定内容 | ① 測定結果は線量限度を超えていないか。 | 告示第5条，第6条，第22条，第24条，第25条 |  |  |  |
|  | ② 放射線業務従事者については，1か月ごとの結果並びに3月間及び年間の被ばく線量の集計が，記載されているか。 |  |  |  |  |
| (4) 記録の内容 | ① 記録の保存の状態は適切か。 | 法律第20条第3項 府令第20条第4項 |  |  |  |
|  | ② 記録の保存期間(永久保存)は適切か。 |  |  |  |  |
|  | ③ 20mSvを超えた場合は累積実効線量を記録しているか。 | 法律第20条第3項 府令第20条第4項第5号の2 |  |  |  |
| 6 健康診断及び記録 (1) 受診者 | ① 放射線業務従事者に対し，初めて管理区域に立ち入る前に実施しているか。 | 法律第23条第1項 府令第22条第1項第1号 |  |  |  |
|  | ② 健康診断実施対象者は適切か。 | 府令第22条第1項 |  |  |  |
|  | ③ 健康診断の必要が生じた放射線業務従事者に対し，遅滞なく実施されているか。 | 府令第22条第1項第3号 |  |  |  |
| (2) 問診 | ① 放射線の被ばく歴の有無が問われているか。 | 府令第22条第1項第5号 |  |  |  |
|  | ② 被ばく歴を有する者に対し，必要事項が問われているか。 | 府令第22条第1項第5号 |  |  |  |
| (3) 検査又は検診 | 必要な事項について実施されているか。 | 府令第22条第1項第6号 |  |  |  |
| (4) 記録内容 | ① 法定事項が健康診断の都度記録されているか。 イ 実施年月日 ロ 対象者の氏名 ハ 健康診断を行った医師名 ニ 健康診断の結果 ホ 健康診断の結果に基づいて講じた措置 | 法律第23条第2項 府令第22条第2項第1号 |  |  |  |
|  | ② 記録の写しが健康診断を受けた者に対し，交付されているか。 | 府令第22条第2項第2号 |  |  |  |
| (5) 記録の保存 | 記録の保存期間(永久保存)は適切か。 | 法律第23条第2項 府令第22条第2項第3号 |  |  |  |
| 7 施設等の自主検査及び記録 (1) 記録内容 | 法定事項が記載されているか。 イ 実施年月日 ロ 実施結果 ハ 実施結果に伴う措置 ニ 検査を行った者の氏名 | 法律第25条第1項 府令第24条第1項第1号 |  |  |  |
| (2) 記録の保存 | ① 記録の保存の状態(毎年3月31日に閉鎖)は適切か。 | 法律第25条第4項 府令第24条第2項 |  |  |  |
|  | ② 記録の保存期間(閉鎖後5年間)は適切か。 | 府令第24条第3項 |  |  |  |
| Ⅱ 施設 1 使用施設 (1) 耐火性等 | 経年変化による劣化等はないか。 | 法律第6条第1号 府令第14条の7第1項第2号 |  |  |  |
| (2) 遮へい能力 | 場所の測定の記録により確認 | 府令第14条の7第1項第3号 告示第10条 |  |  |  |
| (3) 作業室 | ① 壁のはく落，床の破損等はないか。 | 府令第14条の7第1項第4号 |  |  |  |
|  | ② フード，グローブボックスの漏れはないか。 |  |  |  |  |
|  | ③ 被ばく防止及び汚染防止の措置は適切か。 |  |  |  |  |
| (4) 汚染検査室 | ① 洗浄設備は正常に作動するか。 | 府令第14条の7第1項第5号 |  |  |  |
|  | ② 更衣設備に作業衣，はき物等はあるか。 |  |  |  |  |
|  | ③ 測定機器は正常に作動するか。 |  |  |  |  |
|  | ④ 汚染除去材はあるか。古くなっていないか。 |  |  |  |  |
|  | ⑤ 壁のはく落，床の破損等はないか。 |  |  |  |  |
| (5) 自動表示装置 (400ギガベクレルを超えるもの) | ① 正常に作動するか。 | 府令第14条の7第1項第6号 |  |  |  |
|  | ② 設置箇所は適切か。 | 告示第11条 |  |  |  |
| (6) インターロック (100テラベクレル以上のもの) | 正常に作動するか。(停電時に作動するか。) | 府令第14条の7第1項第7号 告示第12条 |  |  |  |
| 2 貯蔵施設 (1) 耐火性 | ① 経年変化による劣化等はないか。 | 府令第14条の9第2号 |  |  |  |
|  | ② 可燃材料は使用していないか。 |  |  |  |  |
|  | ③ 貯蔵箱は耐火性であるか。 |  |  |  |  |
| (2) 遮へい能力 | 場所の測定の記録により確認 | 府令第14条の9第3号 告示第10条 |  |  |  |
| (3) 貯蔵容器 | ① 構造は適切か。 | 府命第14条の9第4号 |  |  |  |
|  | ② 材質は適切か。 |  |  |  |  |
| (4) 閉鎖設備 | ① 正常に機能するか。 | 府令第14条の9第5号 |  |  |  |
|  | ② 施錠の場合，かぎの保管方法は適切か。 |  |  |  |  |
| 3 廃棄施設 (1) 耐火性 | 経年変化による劣化はないか。 | 法律第6条第3号 府令第14条の11第1項第2号 |  |  |  |
| (2) 遮へい能力 | 場所の設定により確認 | 府令第14条の11第1項第3号 告示第10条 |  |  |  |
| (3) 排水設備 | ① 排水能力はあるか。(測定の記録により確認) | 府令第14条の11第1項第5号 |  |  |  |
|  | ② 構造は適切か。 |  |  |  |  |
|  | ③ 材質は適切か。 |  |  |  |  |
|  | ④ 排水浄化槽の構造は適切か。 |  |  |  |  |
|  | ⑤ 監視装置の作動は正常か。 |  |  |  |  |
| (4) 排気設備 | ① 正常に作動するか。 | 府令第14条の11第1項第4号 |  |  |  |
|  | ② 排気能力はあるか。(測定の記録により確認) |  |  |  |  |
|  | ③ 構造は適切か。 |  |  |  |  |
|  | ④ 材質は適切か。 |  |  |  |  |
|  | ⑤ ダンバー等は正常に作動するか。 |  |  |  |  |
|  | ⑥ 差圧，フイルター，ベルト等は点検されているか。 |  |  |  |  |
|  | ⑦ 監視装置の作動は正常か。 |  |  |  |  |
| (5) 焼却炉 | ① 炉の構造は適正で劣化や異常はないか。 | 府令第14条の11第1項第6号 |  |  |  |
|  | ② 気体の散逸や灰の飛散はないか。 |  |  |  |  |
|  | ③ 排気設備に連結されているか。 |  |  |  |  |
|  | ④ 残渣搬出口の位置は適切か。 |  |  |  |  |
| (6) 保管廃棄設備 | ① 外部と区画された構造となっているか。 | 府令第14条の11第1項第8号 |  |  |  |
|  | ② 閉鎖設備は正常に機能するか。(施錠の場合，かぎの保管方法は適切か。) |  |  |  |  |
|  | ③ 容器は適切か。 |  |  |  |  |
| 4 管理区域 | ① 設定区域は適切か。 | 府令第1条第1号 |  |  |  |
|  | ② さく，扉等は適切か。 | 府令第14条の7第1項第8号 府令第14条の9第6号 府令第14条の11第1項第9号 府令第15条第12号 |  |  |  |
| 5 標識 | ① 法定の標識が付いているか。 | 府令第14条の7第1項第9号 府令第14条の9第7号 府令第14条の11第1項第10号 府令第19条第4項第2号 |  |  |  |
|  | ② 付ける場所は適切か。 | 府令別表 |  |  |  |
| 6 注意事項 | ① 掲示しているか。 | 府令第15条第11号 府令第17条第1項第8号 |  |  |  |
|  | ② 掲示する場所は目につきやすい所か。 |  |  |  |  |
| Ⅲ その他 1 教育訓練 (1) 行為及び記録内容 | ① 予防規程にのっとり実施されているか。 | 法律第22条 府令第21条の2 教育及び訓練の時間数を定める告示(平成3年科学技術庁告示第10号) |  |  |  |
|  | ② 実施方法，実施時期は適切か。 |  |  |  |  |
|  | ③ 実施結果は記録されているか。 放射線施設に立ち入る者に対する教育及び訓練の実施年月日，項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名 | 法律第25条第1項第4号 府令第24条第1項第1号 |  |  |  |
|  | ④ 教育及び訓練を省略する者については，その理由が記録されているか。 |  |  |  |  |
| (2) 記録の保存 | ① 記録の保存の状態(毎年3月31日に閉鎖)は適切か。 | 法律第25条第4項 府令第24条第2項 |  |  |  |
|  | ② 記録の保存期間(閉鎖後5年間)は適切か。 | 府令第24条第3項 |  |  |  |
| 2 取扱いの制限 | ① 指定した者に取り扱わせているか。 |  |  |  |  |
|  | ② 18歳未満の者に取り扱わせていないか。 | 法律第31条第1項第1号 |  |  |  |
| 3 危険時の措置 | ① 事故処理体制が確立しているか。 | 法律第33条 府令第29条 |  |  |  |
|  | ② 事故処理体制が危険時にスムーズに運用できるか。 |  |  |  |  |
| 4 予防規程 | ① 法定事項が規定されているか。 | 法律第21条 府令第21条 |  |  |  |
|  | ② 使用実態に合致しているか。 |  |  |  |  |

(注)　根拠規定欄に定める略称は，次のとおりである。

法律…放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)

府令…放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)

告示…放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(昭和63年科学技術庁告示第15号)