## 別表第１（第9条関係）
別表第１（第9条関係）
施設等の基準
対象病原体等BSL |  | BSL3 | BSL2
病原体等区分 |  | 法定外病原体 | 法定外病原体
位置(地崩れ、浸水の少ない場所) |  | ○ | ―
耐火構造又は不燃材料(建築基準法) |  | ○ | ―
耐震構造 |  | ― | ―
管理区域 |  | 実験室、前室、保管室、滅菌設備等 | 実験室、保管室、滅菌設備等
保管庫 |  | 実験室内・管理区域内 | 実験室内・管理区域内
| 施錠等の設備・器具 | 保管庫に設置 | 保管庫または保管室に設置*1
| 保管施設への入室制限 | ○ | ―
実験室への入室制限 |  | 〇 (立入り厳重制限) | 〇 (立入り制限)
実験室前室
| 専用の前室 | ○ | ―
| 前室にシャワー室 | ― | ―
| インターロック又は準ずる二重扉 | ○ | ―
実験室内
| 鍵 | ○ | ○*2
| 壁・床等の消毒可能な構造 | ○ | ○
| 通話又は警報装置 | ○ | ―
| 窓等内部の状態を把握する措置 | ○ | ―
| 安全キャビネットの設置 | クラスII以上を設置 | 原則として設置*3
| 節足動物・げっ歯類の侵入防止 | 〇 | 〇
給気設備
| 設置 | ― | ―
| HEPA | ― | ―
| 稼動状況確認の装置 | ― | ―
排気設備
| 設置 | ○ | ―
| HEPA | ○ (1以上) | ―
| 再循環防止の措置 | ○ | ―
| 差圧管理できる構造 | ○ | ―
| 稼動状況確認の装置 | ○ | ―
排水設備
| 設置 | ○ | ―
| 滅菌機能付き | ― | ―
| 稼動状況確認の装置 | ― | ―
感染動物の飼育設備 |  | 実験室内 | 実験室内
滅菌設備 |  | 実験室内 | 取扱施設内
維持管理
| 点検・基準維持 | 年1回以上 | 年1回以上
非常予備電源 |  | ― | ―
*1：5年間の経過措置をとる
*2：5年間の経過措置をとる
*3：設置の基準は委員会で個別に審議する