## 別表第１(第9条関係)
別表第１（第9条関係）
施設等の基準
対象病原体等BSL |  | BSL3 |  |  | BSL2
微生物区分 |  | 二種病原体等 | 三種病原体等 | 四種病原体等 | 二種病原体等 | 三種病原体等 | 四種病原体等
位置(地崩れ、浸水の少ない場所) |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
耐火構造又は不燃材料(建築基準法) |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
耐震構造 |  | ― | ― | ― | ― | ― | ―
管理区域 |  | 実験室・前室、保管庫、滅菌設備等 | 実験室・前室、保管庫、滅菌設備等 | 実験室・前室、保管庫、滅菌設備等 | 実験室、保管庫、滅菌設備等 | 実験室、保管庫、滅菌設備等 | 実験室、保管庫、滅菌設備等
保管庫 |  | 実験室内・管理区域内 | 実験室内・管理区域内 | 管理区域内 | 実験室内・管理区域内 | 実験室内・管理区域内 | 管理区域内
| 施錠等の設備・器具 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 保管施設への入室制限 | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ―
侵入防止の施設 |  | ― | ― | ― | ― | ― | ―
実験室への入室制限 |  | ― | ― | ― | ― | ― | ―
実験室前室
| 専用の前室 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ―
| 前室にシャワー室 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| インターロック又は準ずる二重扉 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ―
実験室内
| 鍵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 壁・床等の消毒可能な構造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 通話又は警報装置 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ―
| 窓等内部の状態を把握する措置 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ―
| 安全キャビネット | ○ (クラスII以上) | ○ (クラスII以上) | ○ (クラスII以上) | ― | ― | ―
| 節足動物・げっ歯類の侵入防止 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
給気設備
| 設置 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| HEPA | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 稼動状況確認の装置 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
排気設備
| 設置 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ―
| HEPA | ○(1以上) | ○(1以上) | ○(1以上) | ― | ― | ―
| 再循環防止の措置 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 差圧管理できる構造 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ―
| 稼動状況確認の装置 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ―
排水設備
| 設置 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ―
| 滅菌機能付き | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 稼動状況確認の装置 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
感染動物の飼育設備 |  | 実験室内 | 実験室内 | 実験室内 | 実験室内 | 実験室内 | 実験室内
滅菌設備 |  | 実験室内 | 実験室内 | 実験室内 | 実験室内又は管理区域内 | 実験室内又は管理区域内 | 実験室内又は管理区域内
維持管理
| 点検・基準維持 | 年1回以上 | 年1回以上 | 定期的 | 年1回以上 | 年1回以上 | 定期的
| HEPA交換時滅菌 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
非常予備電源 |  | ― | ― | ― | ― | ― | ―
その他 |  | ― | ― | ― | ― | ― | ―